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模块化流变测试系统----配置明细表

	序号
	项目内容
	参数或配置要求
	数量
	备注

	1
	流变仪主机
	1、仪器结构：双柱式设计稳定型机身； 
2、马达、轴承类型：拖杯马达,空气轴承； 
3、马达惯量：≤10 -5 kgm 2； 
4、最大旋转速度：1500 rpm（可拓展为4500rpm）； 
5、振荡模式最小扭矩：0.01 μNm；  
6、角位移分辨率：12 nrad； 
7、扭矩分辨率：0.1 nNm； 
8、最大扭矩：200 mNm； 
9、最小旋转速度：10 -8 rpm； 
10、最大频率：100 Hz； 
11、最小频率：10 -6 Hz； 
12、最小法向力：0.01N； 
13、最大法向力：±50N； 
14、法向力分辨率：0.001N； 
15、马达最大升降行程: 240mm； 
16、马达最小升降速度：0.02um/s； 
17、马达升降间隙分辨率：0.5um； 
18、测量结果误差：0.2%； 
19、帕尔贴平锥板温度控制温度范围：-20-200摄氏度 
20、能够和傅里叶红外光谱（FTIR）联用，深层研究材料的结构变化与时间、变形的相互关系；
21、能够和拉曼光谱联用，深层研究材料的结构变化与时间、变形的相互关系；
	1套
	含软件

	2
	电加热同轴圆筒
	电加热同轴圆筒温控,温度范围：RT-300℃，内径48mm（最低温取决于循环器型号）
	1套
	　

	
	
	电加热温控系统的电源适配器
	2套
	　

	3
	高温高压密闭单元系统D400/D300
	高温高压密闭单元压力（压力400bar/温度300度），钛合金材质，内部直径
39mm，防爆片，温度传感器，隔断阀，压力传感器搭载电子压力计和手动压力泵
	1套
	　

	
	
	外磁环(适用于 D75/300 Ha, 170/300 Ha, D400/300),自动识别
	1套
	　

	
	
	直径38mm测量转子，钛合金材质
	1套
	　

	4
	粘弹性测试系统
	同轴圆筒转平锥板适配器（供48mm液体温控）
	1套
	　

	
	
	35mm直径测量上板，钛合金，自动识别，陶瓷杆
	1套
	　

	5
	同心圆筒系统及转子（开放式）
	CCB40不锈钢测量杯
	1只
	　

	
	
	40mm直径同轴圆筒，钛合金，自动识别，陶瓷杆
	1套
	　

	
	
	密封垫圈
	20个
	　

	6
	双狭缝转子
	直径38mm双狭缝测量转子（测极低黏度）
	1套
	　

	7
	安装调试服务及配套设施
	1.无油空气压缩机1台，进口品牌减压过滤阀1个；
2.恒温循环器1套，0-100摄氏度，用于保护帕尔贴系统，包含安装管路等；
3.戴尔(DELL)商用台式电脑整机。
4.整体设备的安装调试运行。
	1批
	　



